重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

- 渝（南岸）环准〔2025〕22号

重庆麦迪克医学检验实验室有限公司：

你单位报送的重庆麦迪克医学检验实验室项目（项目代码：2407-500108-04-02-596481）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中瑞工程设计院有限公司（社会信用代码：91370100059028921D）编制的环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：重庆麦迪克医学检验实验室项目拟租赁重庆市南岸区长生桥镇茶花路17号1幢（卓越国虹时代中心5号楼）一层2单元建设P2级生物安全实验室，占地面积558.2m2，购置生物安全柜、超净工作台、PCR仪、200测序仪、离心机、混合器等设备，主要用于进行肿瘤高通量测序基因检测、宏基因组高通量测序检测和PCR类核酸检测，建成后综合检测能力为外周血2mL样本500人份/年、外周血5mL样本1000人份/年、石蜡包埋组织样本1000人份/年。具体内容详见《报告表》。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项环境污染防治措施及防范环境风险措施，重点应做好以下工作。

- （一）严格落实废气污染防治措施。拟建项目废气主要为生物安全柜、洁净室产生的含菌废气、乙醇等。废气经过生物安全柜过滤消毒系统（HEPA高效过滤器）和洁净室排风系统高效过滤器双重过滤处理后，无组织排放。项目厂房外和厂界无组织排放的非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

- （二）严格落实水环境保护措施。拟建项目实施后废水主要为实验废水、地面清洁废水、生活污水。实验废水经处理规模0.36m3/d的一体化废水处理设施（臭氧消毒+投加固体药剂二氧化氯消毒片）处理，pH、CODCr、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群、总余氯达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，和地面清洁废水、生活污水一起进入本楼栋的化粪池后排入茶园污水处理厂配套市政污水管网。

- （三）严格落实噪声防治措施。采取低噪设备、基础减振、与管道采用软连接、墙体隔音等降噪措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （四）落实固体废物污染防治措施。拟建项目生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运。一般固废主要为废包装材料、纯水机废滤芯，废包装材料外售资源回收单位，纯水机废滤芯厂家回收。一次性实验耗材、实验废液（含实验配制溶液、生物实验废液）、实验清洗废液、废样品、废试剂药品、废过滤网、废灯管、废试剂瓶等危险废物依托实验室西侧面积4.6m2危废暂存库贮存，各类危险废物分类贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不得突破总暂存量，不得对环境造成二次污染，并按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）要求定期转移至有资质单位处置。

- （五）严格落实土壤、地下水和环境风险防范措施。做好拟建项目实施区域的防渗工作，尤其是《报告表》中划分的重点污染防治区。认真落实《报告表》提出的地下水防范措施和环境风险防范措施，建立完善的环境风险防范制度，及时编制突发环境事件风险评估和应急预案并进行备案，定期进行演练和完善，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 四、项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定实施竣工环境保护验收，公开验收报告等相关信息，公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目环境影响评价管理信息平台填报相关验收信息。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

- 五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报有对应审批权的生态环境行政主管部门重新审核。

- 六、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

- 七、你单位应按规定接受各级环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责部门的监督检查。

重庆市南岸区生态环境局

2025年5月12日

抄送：经开区生态环境建管局，区生态环境保护综合行政执法支队，中瑞工程设计院有限公司。